компьютерное моделирование и Экспериментальные исследования динамики газовых потоков в Спектроаналитической индуктивно-связанной плазме

К.Ю.Нагулин, Р.А.Ибрагимов, И.В.Цивильский, А.Х. Гильмутдинов

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Россия, 420008, Казань. Кремлевская 18, институт физики, knagulin@mail.ru

Одним из наиболее перспективных путей развития практических приложений индуктивно связанной плазмы (ИСП) является совершенствование и оптимизация плазменной горелки. Современные горелки для спектроаналитической ИСП остались практически такими же, какими они были предложены 40 лет назад. Причина в том, что работа горелки является чрезвычайно сложным процессом, включающим в себя взаимосвязанные газодинамические и электромагнитные эффекты, крайне трудно поддающиеся моделированию. Поэтому совершенствование таких систем проводилось, в основном, методом проб и ошибок.

Наиболее совершенные из существующих моделей [1-4] учитывают все физические процессы в плазме, однако всем им присущи следующие принципиальные ограничения:

1. Даже лучшие модели основаны на предположении осевой симметрии плазмы (учитываются только осевые и радиальные зависимости параметров плазмы).

2. Плазма предполагается стационарной.

3. При расчетах рассматривается только сама плазма, а поток газа до плазмы и после нее не принимаются во внимание.

В то же самое время, прямые эксперименты указывают на вращение индуктивно- связанной плазмы фактически при всех эксплуатационных режимах [5, 6] и вращение плазмы сопровождается ее пульсацией [5, 7]. Это означает, что третья пространственная координата задачи - вихревая компонента, также является важной, а плазменная пульсация добавляет к проблеме временное измерение.

Таким образом, с точки зрения фундаментального описания, ИСП представляет собой четырехмерную задачу (три пространственных координаты и время), для которой до сих пор разработаны только двухмерные модели. Это является ключевой причиной, почему существующие модели, чрезвычайно полезные в интерпретации многих экспериментальных наблюдений, не в состоянии предсказать принципиально новые пути оптимизации плазменной горелки и режимов ее работы.

В качестве конкретного объекта моделирования использована стандартная спектроаналитическая горелка Фассела от масс-спектрометра с ИСП Elan DRC-II (ПеркинЭлмер, США). Расчетный модуль модели состоит из двух взаимосвязанных частей – газодинамической, в которой производится расчет полей скоростей и давления газа и электромагнитной, в которой происходит учет поступления энергии в плазму от индуктора. Электромагнитная часть менее инерционна, чем газодинамическая, поэтому вычисления ведутся последовательными итерациями: сначала считается шаг по времени в газодинамической части, затем по рассчитанному распределению температур вычисляется распределение проводимости и на его основе рассчитывается электромагнитный нагрев, величины и направление сил. Далее эти величины как исходные данные входят в следующую итерацию расчета газодинамической части, и вычислительный цикл продолжается. В газодинамической части движение вязкого теплопроводящего газа в присутствии силы тяжести описывается системой уравнений Навье-Стокса. В электромагнитной части модели принято допущение, что область выделения тепловой энергии в плазме можно представить в виде частично деформированного тороида, в качестве образующей которого выступает эллипс с полуосями длиной 15 и 4 мм вдоль оси и вдоль радиуса. Удельная мощность внутри тороида квадратично возрастает от нуля на границе до максимального значения на образующей окружности. Интегральная мощность поддерживается постоянной.

Для экспериментального исследования газодинамических характеристик ИСП применяли диагностический комплекс, состоящий из исследовательского генератора ИСП на 27.12 МГц и колебательной мощностью до 2 кВт и шлирен-системы с высокоскоростной цифровой регистрацией изображений. В качестве плазмообразующего газа применяли аргон высокой чистоты (99.998%). Все измерения проводились без распыления в плазму анализируемого вещества.

Проведено моделирование и экспериментальное исследование структуры газовых потоков без поджига плазмы. Модель адекватно отображает динамику «холодных» газовых потоков в горелке – показано наличие и выявлены причины возникновения обратного потока газа в краевой зоне горелки.

Рассмотрены процессы поджига и стационарного горения плазмы. Выявлены, экспериментально подтверждены и интерпретированы такие эффекты, как формирование плазменных сгустков, пульсации плазмы и вращения плазменной струи. Результаты модельных расчетов хорошо согласуются с полученными экспериментальными данными шлирен-измерений.

- Yang P., Barnes R.M. Spectrochimica Acta Reviews. 13 (1990) № 4 275.

- Mostaghimi J,  Bulous M.I. Mathematical Modeling of the ICPs. In Inductively Coupled Plasmas in Analytical Atomic Spectrometry,  2nd ed., 1998. 949.

- McKelliget J. W., El-Kaddah N. J.Appl. Phys. 64 (1998) № 6. 2948.

- Schram D.C., Van der Mullen J.A., de Regt J.M., Benoy D.A. J. Anal. Atom. Spectrom. 11 (1996) № 9 623.

- Winge R.K., Eckels D.E., DeKalb E.L., Fassel V.A. J. Anal. At. Spectrom. 3 (1988) 849.

- Winge R.K., Crain J.S., Houk R.S. J. Anal. At. Spectrom. 6 (1991) 601.

- Iacone L.A., Masamba W.R.L., Nam S.H., Zhang H., Minnich M.G., Okino A., Montaser A. J. Anal. At. Spectrom. 15 (2000) 491.

Работа выполнена при поддержке РФФИ проект № 09-03-01002-а