Диагностический комплекс для исследования динамики газовых потоков в Спектроаналитической индуктивно-связанной плазме

К.Ю.Нагулин, Р.А.Ибрагимов, И.В.Цивильский, А.Х. Гильмутдинов

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Россия, 420008, Казань. Кремлевская 18, институт физики, knagulin@mail.ru

Благодаря исключительной чистоте, стабильности и высокой температуре индуктивно связанная плазма (ИСП) широко применяется в аналитической спектрометрии, а также в промышленности в качестве плазмохимического реактора (синтез сверхчистых наноструктурных порошков) и источника нагрева (сфероидизация частиц, нанесение покрытий, рост кристаллов). Поскольку ключевые аналитические характеристики плазмы непосредственно зависят от ее параметров и стабильности, то потенциал дальнейшего развития спектрохимического анализа с ИСП в значительной степени связан с улучшением характеристик плазменной горелки. Параметры плазмы зависят от множества разнородных и одинаково важных факторов: газовые потоки, геометрия горелки, форма катушки индуктора, подаваемая мощность, частота высокочастотного (ВЧ) поля и т.д. В таких условиях, любая оптимизация, основанная на эмпирическом методе «проб и ошибок» является чрезвычайно трудной. В этой связи представляется актуальной задача по разработке комплекса для моделирования и экспериментальной апробации ключевых газодинамических и спектральных характеристик ИСП. Подобный комплекс может быть использован в качестве «виртуальной горелки» для более быстрой и корректной оптимизации уже существующих устройств с ИСП и при разработке принципиально новых горелок.

Для практической апробации результатов моделирования горелки с ИСП был разработан экспериментальный комплекс, состоящий из исследовательского генератора ИСП, шлирен-системы для визуализации пространственной структуры газовых потоков в горелке и спектрометра для получения информации о температуре в зоне разряда по интенсивности эмиссионных спектров.

Для возбуждения в горелке разряда ИСП служит исследовательский генератор. Его особенностью является меньшая критичность к параметрам индуктора, что позволяет в достаточно широких пределах менять индуктивность катушки и добротность контура. По этой же причине практически невозможно использовать генераторы от серийных аналитических спектрометров. Поскольку в генераторе при апробации индукторов различной конфигурации могут возникать существенные перегрузки активного элемента как по току, так и по напряжению, то предпочтение отдано ламповому варианту, который значительно устойчивее к перегрузкам подобного рода, чем транзисторные схемы. В качестве активного элемента генератора нами был выбран мощный генераторный триод ГУ 5Б (частота генерации до 100 МГц, мощность до 5 кВт, охлаждение принудительное воздушное). Генератор выполнен по схеме емкостной трехточки (схема Колпитца) с частотой генерации 27.12 МГц, колебательная мощность регулируется анодным напряжением в пределах от 600 до 2000 Вт. Система подачи газа (аргона) использует двухступенчатую стабилизацию давления и плавную регулировку потоков. Расход аргона составлял 1 л/мин (распылитель), 0.8 л/мин (защитный газ) и 15 л/мин (плазмообразующий). Охлаждение трехвиткового индуктора, выполненного из медной трубки, производилось протекающим внутри нее аргоном. Используемый индуктор полностью совпадает по размерам с оригинальным индуктором для спектрометра Elan DRC II (ПеркинЭлмер, США). Инициализация плазмы проводилась при остановленном потоке распылителя на максимальной мощности генератора (2 кВт) искровым разрядом между внутренним электродом, расположенным внутри патрубка защитного потока газа и подставным заземленным электродом.

Для визуализации пространственной структуры газовых потоков использовали шлирен - метод (метод Теплера), наиболее простой, недорогой и доступный. Дополнительным его преимуществом является способность визуализировать более слабые оптические неоднородности. Практика показывает, что именно шлирен-метод целесообразно применять для исследования пульсационных характеристик турбулентных потоков. При практической реализации этого метода предпочтение отдается системам с параллельным ходом лучей через исследуемую область. При визуализации горящей плазмы наиболее серьезной проблемой является ее собственное свечение, которое вносит искажение в регистрируемую картину, а также высокая динамичность протекающих в плазме процессов. Для подавления собственного свечения плазмы в качестве источника просвечивающего излучения в настоящей работе использовали дуговую ксеноновую лампу типа ДКСШ-250 мощностью 250 Вт, обеспечивающую необходимую интенсивность просвечивающего излучения. Для регистрации шлирен-изображений применяли цифровую фотокамеру Casio EX-F1, позволяющую проводить высокоскоростную видеосъемку в четырех режимах: 30-300 (разрешение 512х384), 300 (разрешение 512x384), 600 (разрешение 432x192) и 1200 (разрешение 336х96) кадров в секунду, обеспечивая максимальное временное разрешение 0.83 мс.

Для получения информации о температуре в зоне разряда по интенсивности эмиссионных спектров применяли спектрометр на основе двойного дифракционного монохроматора со спектральной разрешающей способностью не хуже 0.02 нм. Две дифракционные решётки монохроматора имеют 1200 штр/мм и расположены так, что углы падения и дифракции одинаковы для обеих решёток. Выделение необходимого порядка дифракции производится пространственным образом за счет взаимного расположения рещеток. Сканирование спектра осуществляется синхронным поворотом обеих решёток в противоположных направлениях с помощью шагового двигателя через редуктор, обеспечивающий две скорости вращения с ценой деления шага 0.03нм/шаг и 0.0009 нм/шаг.

Работа выполнена при поддержке РФФИ проект № 09-03-01002-а