ФАЗОВЫЙ СОСТАВ БИОСОВМЕСТИМЫХ ПЛАЗМЕННЫХ КОНДЕНСАТОВ НИТРИДОВ С НАНОФАЗОЙ

М.М. Миронов, И.Ш. Абдуллин, М.М. Гребенщикова

СКТБ «Мединструмент» , Россия, Казань, ул. Меховщиков, 40, medinstument@yandex.ru

Конденсаты смесей нитридов гафния, циркония и титана в виде тонкопленочных покрытий толщиной 2 – 8 мкм обладают биологической совместимостью с тканями живого организма[1].

Покрытия из смеси нитридов титана и гафния на поверхности мартенситных сталей и титановых сплавов медицинских инструментов защищают инструменты  от биокоррозии и коррозии, происходящей из-за использования средств стерилизации. Эти покрытия имеют значительную микротвердость, превышающую справочные данные в 1,5 – 2,0 раза [2].

Исследования фазового состава покрытия с помощью нанотвердомера, микротвердомера, ОЖ спектрометра показали наличие в составе покрытия упрочняющей нанофазы размером 20 – 100 нм. Анализ фазового состава выявил периодические изменения по толщине покрытия в составе смеси  нитридов гафния и титана с периодичностью около 40 нм. При этом изменения  кислородсодержащей фазы по толщине не наблюдались, она присутствовала в количестве до 5%.

Измерения нанотвердости выявили наличие зон повышенной твердости размером 60 -100 нм в толщине покрытия.  Предположительно эти зоны образуют гафний и титан, имеющие большее сродство к кислороду, чем азот, в виде наноразмерных моноксидов и оксидов, конденсирующихся из паровой составляющей плазмы.

Колебания соотношения  «гафний/титан» связаны с особенностями нанесения покрытий из одноэлементных электродуговых испарителей и вращением опытных образцов в поле потоков испарителей.

ЛИТЕРАТУРА

[1]. Абдуллин И.Ш., Гребенщикова М.М. / Новые материалы с биологической совместимостью и бактериостатическими свойствами// Научная сессия КГТУ. - 2010 . – С.278

[2]. Самсонов Г.В., Эпик А.П. / Тугоплавкие покрытия // М., 1973 г, с.400