КАЛОРИМЕТР ПЕРЕМЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ С НЕУПРАВЛЯЕМОЙ ОБОЛОЧКОЙ

Иноземцев Я.О., Иноземцев А.В., Матюшин Ю.Н., Воробьев А.Б.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химической физики им. Н.Н. Семенова Российской академии наук (ИХФ РАН), Россия, 119991, Москва, ул. Косыгина 4, E-mail: vectr1@yandex.ru.

Калориметры переменной температуры являются наиболее распространенными в практике научных термохимических исследований и на предприятиях топливно–энергетического профиля. В этих приборах мерой измеряемого количества теплоты является изменение температуры калориметрического сосуда. Количество теплоты, выделившееся в опыте, вычисляют по методу теплового эквивалента, согласно которому измеренная энергия прямо пропорциональна изменению температуры калориметрического сосуда с поправкой на теплообмен сосуда и оболочки, а коэффициент пропорциональности – тепловой эквивалент – определяют градуировкой калориметра.

Для определения поправки на теплообмен сосуда и оболочки требуется измерение температуры оболочки Та. Измеренная величина Та наиболее часто используется для регулировки температуры оболочки таким образом, чтобы обеспечить условие Та=const. Это калориметры с изотермической оболочкой (изопериболические) в которых, как известно, сама величина Та в расчет исправленного подъема температуры не входит. В адиабатических калориметрах для исключения теплообмена калориметрического сосуда с оболочкой температуру Та регулируют по условию Та=Тс где Тс- температура калориметрического сосуда.

Калориметрические опыты в калориметрах с изотермической оболочкой и адиабатической оболочкой подобны: начальный и конечный периоды опыта дают информацию, по которой вычисляют поправки к изменению температуры калориметрического сосуда в главном периоде опыта, вычисляя так называемый исправленный подъем температуры. Как показано в [1,2] величина исправленного подъема температуры не зависит от формы температурной кривой в главном периоде опыта, но зависит от условий теплообмена и от местоположения источника тепла, а для адиабатического калориметра может зависеть и от параметров системы автоматического регулирования температуры оболочки. Эта фактическая равнозначность адиабатического и изопериболического режимов позволяет сочетать их в одной калориметрической конструкции ( например калориметры фирмы IKA C5000. C6000), ставя пользователям «трудную задачу выбора».

Обычно полагают, что вследствие отсутствия теплообмена в адиабатическом режиме, расчет опыта может быть произведен по разности температур конца и начала главного периода. В этом видят преимущество адиабатического калориметра. Такая возможность существует только в адиабатических калориметрах с двумя следящими оболочками [2], которые на практике не применяют. Точно вычислить поправку на неадиабатичность (теплообмен) невозможно, т.к. калориметрический опыт в адиабатическом режиме не позволяет определить константу охлаждения калориметра, а поправка на теплообмен в калориметрах с изотермической оболочкой точно рассчитывается в каждом калориметрическом опыте.

Возможна еще одна реализация принципа  калориметра переменной температуры - калориметр с измеряемой, но неуправляемой температурой оболочки [3]. Для этого необходимо одновременное измерение двух температур- оболочки и сосуда, хранение и обработка в два раза большего количества данных, чем в традиционной калориметрии, значительно большего объема вычислений, чем требовала, например, формула Щукарева [4]. Техническая реализация этих требований в настоящее время не вызывает трудностей.

Калориметр переменной температуры с неуправляемой оболочкой, например для определения теплоты сгорания топлив, будет содержать заполненный  жидкостью калориметрический сосуд с мешалкой и калориметрической бомбой, окруженный калориметрической оболочкой, датчики температуры калориметрического сосуда Тс и калориметрической оболочки Та, а также вычислительный блок для расчета исправленного подъема температуры в функции от температурных и временных параметров калориметрического опыта и, в конечном итоге, определения количества теплоты по методу теплового эквивалента.

Такая калориметрическая оболочка может быть выполнена в виде пространственно замкнутого кожуха с высокой теплопроводностью, установленного с зазором вокруг калориметрического сосуда- например в виде алюминиевого цилиндра. Для уменьшения внешних температурных воздействий калориметрическая оболочка, в свою очередь, также окружена пространственно замкнутым кожухом из материала с высокой теплопроводностью, установленным с зазором вокруг оболочки и дополнительно имеющим теплоизоляцию по наружной поверхности.

Калориметрический опыт проводят так же, как на калориметре с изотермической оболочкой, измеренное количество теплоты Q вычисляют так же по методу теплового эквивалента

Q=W*(Tcn- Tco + t)

где W –тепловой эквивалент калориметра для вычисления теплоты сгорания по данным о температурах калориметрического сосуда и калориметрической оболочки;

Тсn и Тсо – температура калориметрического сосуда в конце и начале, главного периода опыта соответственно;

t- поправка на теплообмен сосуда и оболочки.

По аналогии с температурной поправкой Реньо –Пфаундлера [4] можно записать

∆t=k*12*B0+Bn+i=1n-1Bi-n*B0-n*gi*∆τ

где n=ΔT/Δτ - число измерений температур в главном периоде опыта, ΔT - интервал времени изменения температуры калориметрического сосуда от Тсо  до Т сn ( главный период опыта); Δτ – период времени  измерения температуры;

Bi=Tci–Tai - разность температур калориметрического сосуда Тсi и калориметрической оболочки Таi   в главном периоде опыта при i-том   измерении;

k = (go – gn) / (Bn – Bo) – константа охлаждения калориметра, go и gn -  скорость изменения температуры калориметрического сосуда в начальном и конечном периодах опыта соответственно ( по термометру калориметрического сосуда); Во, Вn – разность температур калориметрического сосуда и калориметрической оболочки в начале и конце главного периода опыта.

Таким образом для расчета результата опыта в калориметре с неуправляемой оболочкой кроме измерения температуры сосуда необходимо измерить температуру оболочки и определить разность температур сосуда и оболочки в главном периоде опыта. Калориметрический сосуд заполнен интенсивно перемешиваемой калориметрической жидкостью и градиенты температуры в сосуде невелики.

По иному обстоит дело в калориметрической оболочке, отдельные части которой могут иметь разную температуру и могут  находиться на разном расстоянии от калориметрического сосуда, т.е. иметь разный коэффициент теплообмена. Особенно заметно влияние этих обстоятельств на температуру крышки оболочки, через которую осуществляется доступ в калориметрический сосуд. Считая оболочку составным телом, для температуры теплообмена можно записать

Ta=∝i*Si∝*S*Ti; ∝=∝i*SiSi; S=Si

Следовательно необходимо измерять температуру калориметрической оболочки не одним а несколькими термометрами, установленными на поверхностях Si с коэффициентами теплообмена ∝i соответственно, а температуру теплообмена сосуда и оболочки вычислять по вышеуказанной формуле [5]. Можно распределить чувствительный элемент термометра сопротивления по поверхности таким образом, чтобы общее сопротивление было пропорционально величине ∝i*Si, а сопротивление элементов термометра на поверхностях Si пропорционально величине ∝i*Si.

Измерение температуры оболочки несколькими термометрами для определения температуры теплообмена Та может быть использовано в калориметрах с изотермической оболочкой и в адиабатических калориметрах. В первом случае терморегулятор оболочки должен иметь функцию управления Та= const. ,во втором Та = Тс.

Примерами практического выполнения калориметров с неуправляемой оболочкой являются калориметры «Тантал» Та-5 и АВК-1В, предназначенные для определения теплот сгорания  твердых, жидких  и газообразных топлив. Калориметры сертифицированы, включены в Государственный реестр средств измерения РФ. По метрологическим характеристикам эти  калориметры не уступают зарубежным калориметрам, построенным по традиционным схемам [6].

ЛИТЕРАТУРА

1. Васильев Я.В., Мацкевич Н.И. Тепловой эквивалент линейных калориметрических систем. Сб. науч. тр. Калориметрия в адсорбции и катализе. Новосибирск,  ИК АНСССР, 1984, с. 90-123.

2. Васильев Я.В., Мацкевич Н.И. Поправка на теплообмен и тепловой эквивалент калориметров с адиабатической оболочкой.// ЖФХ, 1988, Т.62. С.3172-3179.

3. Иноземцев Я.О., Воробьев А.Б., Матюшин Ю.Н., Жильцов И.А., Кошманов Д.Е. Бомбовый калориметр для определения теплоты сгорания топлива. Патент РФ №23334961 от 27.09.2008г.

4. Олейник Б.Н. Точная калориметрия. Изд. Стандартов, Москва, 1964, 159 с.

5. Иноземцев Я.О., Иноземцев А.В., Жильцов И.А., Матюшин Ю.Н., Воробьев А.Б. Калориметр переменной температуры. Патент РФ по заявке №2013132034/28.

6. Корчагина Е.Н., Ермакова Е.В., Беляков В.И. Сравнительный анализ технических и метрологических характеристик бомбовых калориметров, применяемых в России. Измерительная техника, 2011, №2. С.51-57.