Измерительное устройство для определения комплекса теплофизических характеристик дисперсных материалов с учетом их пористости

Филатова А.Г., Чуриков А.А., Дивин А.Г.

ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», Россия, 392000, г. Тамбов, ул. Советская 116, Filang90@mail.ru

Широкое применение новых конструкционных, тепло- и электроизоляционных материалов, обладающих улучшенными свойствами, и эксплуатационными характеристиками в важнейших отраслях науки и техники требует тщательного изучения и учета их свойств. В большинстве своём эти вещества и исходное сырье для их изготовления представляют собой материалы дисперсной структуры. Теплофизические характеристики (ТФХ) материалов с неоднородной структурой очень сильно зависят от пористости,  плотности и температуры, что необходимо учитывать при измерении их теплоемкости, теплопроводности, коэффициента температуропроводности и  соответствующей пористости [1].

Особое место среди методов ТФХ образцов и изделий из дисперсных материалов занимают неразрушающие методы контроля, характеризующиеся коротким периодом времени проводимых измерений, воздействием тепловым импульсом малой мощности на исследуемый материал и низкой трудоемкостью измерительных операций.

Таким образом, для повышения точности  измерений теплофизических свойств дисперсных материалов  необходима  реализация нового эффективного теплового метода и измерительного устройства, позволяющих учитывать пористость и плотность.

Предлагаемый метод контроля ТФХ дисперсных материалов основан на реальной физической модели, показанной на рисунке 1.

В основе разрабатываемой измерительной системы нами применен прибор промышленного типа: измеритель теплопроводности ИТП-МГ4 «100». Данное устройство разработано СКБ «Стройприбор», г. Челябинск [2]. Оно предназначено для измерения теплопроводности λ и определения теплового сопротивления R различных строительных материалов, а также теплоёмкости с, при известной плотности дисперсного материала ρ. Этот измеритель позволяет найти ТФХ плоских образцов размером (100×100) мм2, толщиной (3…28)мм; диапазон измерения теплопроводности: (0,02…1,5) Вт/(м•К)); диапазон измерения температуры: от 0  до 70 °С.

В основе измерения теплопроводности лежит стационарный метод измерения, что для определения комплекса ТФХ использовать невозможно, тем более, что одна из целей создания новой измерительной системы – возможность измерения зависимости ТФХ от пористости исследуемого дисперсного материала. Поэтому, применяя существующую измерительную систему, ее измерительный блок, систему обработки измерительной информации, систему автоматического управления ходом эксперимента с применением элементов компьютерной техники, а также возможность подключения к управляющему компьютеру, нами разработан нестационарный метод определения комплекса ТФХ (теплопроводность, эффективная теплоемкость, температуропроводность).

Рисунок. 1 – Система контактирующих тел:

1 – исследуемый плоский образец дисперсного материала, толщиной hи, (λи, aи, cи, ρи); 2 – верхний (+) (относительно х=0) эталонный образец (λэ, аэ) – монолитная конструкция из плоских электронагревателя 4, датчика температуры 6 и плотномера 5 (управляемый термостат); 3 – нижний (-) (относительно х=0) эталонный образец (λ1, а1); 4 – источник тепла мощностью Q(t); lэ – расположение датчика температуры на верхней плоскости исследуемого образца; l1 – расположение датчика температуры в слое изолирующего материала 3; hи = Lи – Lэ – толщина слоя исследуемого материала (образца); 5 – тепломер, измеряющий плотность теплового потока qи(t), идущего в исследуемый образец

Измерительное устройство представляет собой набранную из пластин 1, 2, 3 трехслойную систему, в которой пластина из исследуемого материала 1 контактирует с одной стороны с пакетом из двух пластин 2, 3 из материалов с известными ТФХ. Между этими пластинами находится плоский нагреватель 4. Таким образом, в данном измерительном устройстве отсутствует прямой контакт исследуемого материала с датчиками температуры и нагревателем, что позволяет исследовать ТФХ и химически агрессивных, и влагонасыщенных материалов. Пластина 2 представляет собой тепломер с нагревателем в плоскости х=0. На известном расстоянии х=lэ расположен датчик температуры, измеряющий температуру поверхности исследуемого образца. х=Lэ.

Экспериментально измеряемыми величинами являются мощность электронагревателя Q(t), плотность потока qи(t), идущего в исследуемое тело, изменение во времени температур двух плоскостей: х=Lэ, х=Lи  и исследуемого образца.

Для наглядности, а также для возможности более четкого разграничения рассматриваемой системы на отдельные взаимозависимые элементы (блоки), реальное устройство нами заменено физической моделью трехслойной тепловой системы (рисунок 2).

Рисунок 2 – Физическая модель тепловой системы.

1 – исследуемый образец (и, аи); 2 – верхний эталонный образец (э, аэ); 3 – нижний эталонный образец (1, а1); 4 – источник тепла мощностью Q; lэ, -l1 – плоскости расположения датчиков температуры;  h = Lи – Lэ – толщина исследуемого образца.

Экспериментально измеряемыми величинами являются мощность электронагревателя Q  и изменение во времени температур двух эталонных образцов Uэ(lэ, t) и U1(-l1, t) в сечениях x = lэ и x = -l1, соответственно. Под эталонными образцами мы понимаем те элементы физической системы (измерительного устройства), которые обладают известными геометрическими и теплофизическими параметрами.

Для определения теплопроводности исследуемого образца 1 воспользуемся действующей методикой для измерителя ИТП-МГ4 «100», нагреватель – преобразователь которого схематично изображен на рисунке 1. Измеряются: температуры , плотность теплового потока  и толщина исследуемого образца . При этом используем стационарную стадию процесса нагрева образца 1.

Результаты измерений теплопроводности различных материалов представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты измерения теплопроводности плоских образцов пористых теплозащитных материалов из вспененного полистирола.

| Европлэкс (ТУ-5767-055-00288499-2008) |
| --- |
| № п/п |  |  |  |  |  |  | t, мин |
| 1 | 0,0075 | 15 | 30 | 0,034 | 0,220 | 67,7 |  |
| 2 | 0,0069 | 15 | 30 | 0,035 | 0,197 | 76,1 |  |
| 3 | 0,0054 | 15 | 30 | 0,034 | 0,158 | 94,4 | 29 |
| URSA XPS N-III (NE 5767-001-56864652-2008) |
| 1 | 0,0069 | 15 | 30 | 0,032 | 0,215 | 69,6 |  |
| 2 | 0,0066 | 15 | 30 | 0,032 | 0,206 | 72,7 | 30 |
| 3 | 0,0074 | 15 | 30 | 0,032 | 0,231 | 64,8 | 33 |
| Пеноплэкс (ТУ 5767-016-56925804-2011) |
| 1 | 0,0063 | 15 | 30 | 0,032 | 0,196 | 76,4 |  |
| 2 | 0,0059 | 15 | 30 | 0,031 | 0,190 | 78,9 | 29 |
| 3 | 0,0059 | 15 | 30 | 0,030 | 0,196 | 76,3 | 30 |

Значение  учитывается при калибровке приборов по образцам соответствующей теплопроводности.

Используя подобный метод, мы определяем не истинную теплоемкость дисперсного материала, а, так называемую, эффективную, поэтому, в момент измерения ТФХ возникает необходимость измерения пористости исследуемого материала, зная которую, можно найти истинную плотность. Пористость П определяется по формуле  где  – истинная плотность материала образца, кг/м3;  – масса образца с порами, кг;  – объем образца с порами, м3.

Таким образом, разработанное измерительное устройство позволяет реализовать новый метод определения ТФХ с учетом пористости и плотности исследуемого материала.

## Библиографический список

- Чернышов, В.Н. Разработка теоретических основ и алгоритмического обеспечения неразрушающего контроля теплофизических свойств твердых материалов с метрологическим анализом полученных результатов: автореф. lис. д-ра техн. наук : 05.11.13. – Тамбов, 1996. – 34 с.

- Измеритель теплопроводности ИТП-МГ 4 «100». Руководство по эксплуатации. – Челябинск: ООО «СКБ Стройприбор», 2008. – 29 с.

# Text boxes

q1 (t)

qэ (t)

-L1

0

Lэ

Lи

X

3

4

2

1

Uн0 = const

Uх0 = const

qи (t)

- l1

h

lэ