КРАТКОВРЕМЕННАЯ ТЕРМОУСТОЙЧИВОСТЬ МАСЕЛ В УСЛОВИЯХ ИМПУЛЬСНОГО НАГРЕВА И НАЛИЧИЯ СЛЕДОВЫХ КОЛИЧЕСТВ ВЛАГИ
Волосников Д.В., Старостин А.А., Скрипов П.В.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теплофизики Уральского отделения Российской академии наук, Россия, г.Екатеринбург, ул. Амундсена, 107/а.

dima_volosnikov@mail.ru

Масла находят широкое применение в многочисленных энергонапряженных процессах, связанных с выделением тепла. Эксплуатация энергогенерирующих  агрегатов, холодильных компрессоров и другого маслонаполненного оборудования затруднена или вовсе не возможна без наличия качественной смазки. В течение срока работы характеристики масел ухудшаются по причине его старения, выработки присадок, попадания различных загрязняющих примесей, в том числе, влаги. Сочетание таких факторов, как повышение интенсивности работы маслонаполненного оборудования и наличия в масле влаги, негативно сказывается на сроке его эксплуатации и может приводить к аварийным ситуациям.

В Институте теплофизики УрО РАН создан лабораторный метод для исследования кратковременной термоустойчивости масел в условиях импульсного тепловыделения [1]. Метод позволяет определять время жизни импульсно перегретого образца масла при заданной температуре. Перегрев происходит относительно температуры начала терморазрушения масла в квазистатическом процессе. По результатам опытов строится температурно-временная диаграмма состояний образца. Влага, в том числе, её следовые количества (на уровне сотых-тысячных долей процента) оказывает существенное влияние на  значения температуры потери термоустойчивости.  Для малых концентраций в диапазоне от «нулевого» влагосодержания до 50 грамм влаги на тонну масла снижение температуры термоустойчивости может достигать 1 оС при увеличении влаги на 1 г/т. В диапазоне 50-200 грамм влаги на тонну масла значения этой температуры уменьшаются менее круто и составляют 1 оС при увеличении содержания влаги на 5-10 г/т.

На базе метода создано автономное устройство для оперативного определения влаги в маслах различного типа, в частности, энергетических и компрессорных маслах [2]. Чувствительность устройства составляет ~ 10 ppm.

Работа проведена в рамках проекта УрО РАН № 12-2-1-011-АРКТИКА.

ЛИТЕРАТУРА

1. Скрипов П.В., Волосников Д.В., Старостин А.А. Доклады РАН. 392 (2003) 192.

2. Шангин В.В., Волосников Д.В., Сафонов В.Н., Старостин А.А., Скрипов П.В. Приборы. 5 (2012) 6.