МЕТОД ТЕМПЕРАТУРНЫХ ВОЛН. СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ОБРАЗЦА 
Петров А. С.1; Ивлиев А. Д.2; Мешков В. В.2

- ФГАОУ ВПО «Уральский Федеральный Университет имени первого президента России Б.Н.Ельцина», Россия, 620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, 19.

- ФГАОУ ВПО «Российский государственный профессионально-педагогический университет»,  Россия, 620012, Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 11.

E-mail: ad_i@r66.ru

Введение. При исследовании теплофизических характеристик (ТФХ) веществ при высоких температурах используется метод температурных волн [1], обладающий высокими метрологическими свойствами. Для проведения измерений необходимо обеспечить высокую стабильность средней температуры образца. Существующие средства не позволяют решить эту задачу в полном объеме. Целью настоящей работы является создание системы контроля и регулирования температуры исследуемого образца, находящегося в вакуумной камере, и интеграция системы в состав экспериментальной установки.

Метод регулирования температуры. В основе работы системы лежит метод регулирования амплитуды силы тока в цепи первичной обмотки трансформатора, питающего нагреватель. Особенностью работы данной системы является необходимость сохранения колебаний температуры образца, обусловленных существованием температурной волны в образце. Таким образом, система должна использовать информацию о параметрах температурной волны. Следовательно, входные сигналы системы регулирования должны нести информацию о силе тока в цепи первичной обмотки трансформатора, питающего нагреватель; о мгновенной температуре образца,  о параметрах регулирования. К параметрам регулирования относятся: частота температурной волны, среднее значение температуры образца, допустимое значение нестабильности средней температуры.

Состав системы регулирования температуры. Структурная схема системы регулирования приведена на рис. 1. Основу системы составляет преобразователь напряжения с промежуточным звеном постоянного тока. Датчик тока 1 необходим для защиты ключей инвертора от перегрузок по току. Инвертор построен по мостовой схеме. Для управления ключами инвертора предназначена система управления, связанная с управляющей ЭВМ. Система управления построена на базе цифрового сигнального процессора с поддержкой операций над числами, представленными в формате с плавающей точкой, а также программируемой логической интегральной схемы. Для формирования сигналов управления ключами инвертора предназначен драйвер, также входящий в состав системы управления. Цифровой сигнальный процессор содержит в своем составе аналого-цифровой преобразователь, предназначенный для преобразования в цифровой вид сигналов, поступающих с датчиков тока и термопары.

Рис. 1. Структурная схема системы регулирования

Алгоритм работы. Переменное напряжение промышленной сети (3 фазы 380 вольт) выпрямляется с помощью выпрямителя, сглаживается при помощи конденсатора и подается на вход инвертора. Напряжение на выходе инвертора представляет собой последовательность импульсов с широтно-импульсной модуляцией. Модуляция осуществляется таким образом, чтобы обеспечить в обмотке трансформатора форму тока близкую к синусоидальной с частотой 50 Герц. Это обусловлено существующими элементами: трансформатор – нагреватель (трансформатор предназначен для работы в сети с частотой 50 Гц). Структурная схема контура регулирования представлена на рис. 2.

Рис. 2. Структурная схема контура регулирования

Исходные данные для работы контура регулирования – параметры: Tref – среднее значение температуры образца, Fmod – частота температурной волны. T – текущее (мгновенное) значение температуры образца, измеренное с помощью термопары, приваренной к поверхности образца [2]. Режекторный фильтр с возможностью перестройки полосы подавления предназначен для предотвращения подавления регулятором температуры модуляции температуры образца, вызванной температурной волной. ПИД – пропорционально-интегрально-дифференциальное звено, элемент «классического» ПИД-регулятора [3], определяющий динамические характеристики контура регулирования. ШИМ – широтно-импульсный модулятор, обеспечивающий форму тока в обмотке трансформатора близкой к синусоидальной. В цепи обратной связи модулятора находится Датчик тока 2 (рис. 1). ОУ представляет собой обобщенный объект управления включающий трансформатор, вакуумную камеру с нагревателем, образец с термопарой.

Результаты работы.  Спроектирована аппаратная часть системы регулирования. Разработаны модели элементов контур регулирования в среде Matlab / Simulink для отладки алгоритма работы системы регулирования и создания программного обеспечения системы управления.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты № 11-08-00275 и № 14-08-00228)

ЛИТЕРАТУРА

- Ивлиев А.Д. Метод температурных волн в теплофизических исследованиях. //Теплофизика высоких температур, 47 (2009), № 5. С. 771-792.

- Кулаков М.В., Макаров В.И. Измерение температуры   поверхности   твердых   тел.   М.:   Энергия,   1979.  96 с.

- KARL J. ÅSTRÖM, TORE HÄGGLUND. PID Controllers: Theory, Design, and Tuning. The Instrumentation, Systems, and Automation Society; 2 Sub edition, 1995.