АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС «МИКРОКАЛОРИМЕТР ДАК-1-7М» ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ СОВМЕСТИМОСТИ КОМПОНЕНТОВ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ СОСТАВОВ

М.С. Назаров, Н.Е. Мозгунов

ФГУП «ФНПЦ «НИИ прикладной химии», Россия,

г. Сергиев Посад, ул. Академика Силина, д.3

info@niiph.ru

На базе изотермического микрокалориметра Тиана-Кальве ДАК-1-7М разработан аппаратно-программный комплекс (АПК), состоящий из созданных на основе современных электронных средств систем управления, регистрации данных и калибровки по Джоуль-эффекту, внесенных в Государственный реестр средств измерений РФ.

ПАК позволяет исследовать химическую совместимость компонентов с использованием 0,1-1 г пиротехнического состава, в диапазоне температур              300-450 К, в изотермических и адиабатических условиях с регистрацией мощности теплового потока от 0,01 до 250 мВт, с разрешающей способностью не менее 0,2 мкВт и чувствительностью дифференциальных термобатарей при 373 К на уровне 60 нВ или 0,3 мкВ/мкВт. В ходе эксперимента происходит архивация данных  в формате базы данных InterBase, их регистрация, визуализация и статистическая обработка. В программном модуле ПАК обеспечены поканальная коррекция аппаратного нуля прибора, автоматическая генерация протоколов испытаний в формате MS Excel и MS Word, а также графических данных в jpeg-файле. Калибровка ПАК энтальпиям плавления эталонных веществ, показала соответствие экспериментальных и литературных данных в пределах относительной погрешности не более ± 1,0 %.

В зависимости от рецептуры пиротехнического состава, физико-химических свойств компонентов при определении химической совместимости с помощью ПАК методически предусмотрено варьирование экспериментальных факторов: температуры (333 К, 353 К, 373 К), содержания влаги (от 2 до 6 % от массы образца), относительной влажности (65 %, 80 %, 90 %). В ПАК реализованы алгоритмы автоматизированного расчета и аппроксимации кинетических кривых в координатах удельная энтальпия-время и определения эффективных энергий активации. Это позволяет определять кинетические закономерности физико-химических процессов теплового старения при варьировании экспериментальных факторов, для более детальной оценки технологических и эксплуатационных характеристик конечных пиротехнических изделий.

ПАК введен в эксплуатацию в ФГУП «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» в составе стенда уникального оборудования для исследования физико-химических свойств пиротехнических составов и изделий «Стабильность».